病毒核酸纯化试剂盒说明书

产品组成

| 病毒核酸纯化试剂盒 Cat. No. | 5次样品 4002005 | 50次制备 4002050 |
| --- | --- | --- |
| 核酸纯化柱 2 ml离心管 蛋白酶K贮存液 Carrier RNA Buffer VL Buffer WBR（浓缩液） Buffer TE 说明书 | 5个 5个 120µl 40 µl 1.5 ml 1.5ml 0.5 ml 1份 | 50个 50个 1.2 ml 400 µl 15 ml 6.5ml×2 5 ml 1份 |

产品储存

- 蛋白酶K贮存液和Carrier RNA请置于-20℃贮存。

- 其他试剂与物品如果储存于室温（15~25℃），可在两年内保持使用性能无明显变化；如果将产品贮存于2~8℃，可延长产品的有效期至两年以上。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

本产品适合从血浆、全血、无细胞体液（包括血浆、血清、尿液、CSF及细胞培养上清）、病毒原液和感染病毒的组织中提取各种病毒RNA或病毒DNA。用本试剂盒最高可从病毒拷贝数为50copies/ml的体液样品（DNA病毒）中检测到病毒核酸。与传统的煮沸法提取病毒DNA相比，检测灵敏度可提高10-50倍；与传统Trizol法提取病毒RNA相比，检测灵敏度可提高5-10倍。被溶解的病毒中的核酸结合到纯化柱上后，Buffer WBR洗涤去除残留在纯化柱上PCR抑制物，然后用Buffer TE洗脱，即可用于PCR或RT-PCR反应。

用户需自备的试剂与物品

- 无水乙醇

- 1.5ml离心管（推荐选用DNase-free & RNase-free的1.5ml离心管）

- 移液器吸头（为避免样品间的污染，请选用含有滤芯的DNase-free & RNase-free移液器吸头）

- 一次性手套及防护用品和纸巾

- 台式小量离心机（可配离心1.5ml离心管和2ml离心管的转子）

- 水浴锅与旋涡震荡器

- 可能需要生理盐水

使用前准备

1）如果离心机有制冷功能，请将温度设置到25℃。

2）将水浴锅温度设置到56℃，并将Buffer TE在56℃温育。

3）根据试剂瓶标签上的指示在Buffer WBR中加入无水乙醇，并在标签的方框中打勾作好“乙醇已加”的标记。

4) 根据所需要制备的核酸样本数计算需要使用的Buffer VL体积（200 µl Buffer VL/管，注意由于加液过程可能存在误差，建议计算时增加300~500 µl Buffer VL的体积），按每1ml Buffer VL体积加入25 µl Carrier RNA的比例加入Carrier RNA，旋涡振荡数秒混匀。

操作步骤

样本使用前处理

A 血浆、血清、无细胞体液、病毒原液、尿标本、脑脊液、疱疹液、CSF及细胞培养上清

直接吸取200 µl标本进行病毒核酸的分离纯化；如果标本体积不足200 µl，则补加PBS溶液至200 µl。

* 尽量采用新鲜分离的或者冻融不超过一次的标本进行病毒核酸的分离纯化。

B咽拭子洗液、生殖道拭子洗液、漱口液

吸取300 µl咽拭子洗液、生殖道拭子洗液、漱口液加入到1.5 ml离心管中，12000rpm 离心5分钟，吸取200 µl上清液进行病毒核酸的分离纯化。

C感染病毒的组织的裂解液：

取10 mg 感染病毒的组织进行液氮研磨，研磨后的组织加入300 μl PBS溶液悬浮，吸取200 µl组织悬浮液进行病毒核酸的分离纯化。

D粪便

在1.5 ml离心管中加入1ml 生理盐水，用灭菌的牙签挑取约200 mg左右（如果粪便呈液体状，直接吸取200 µl粪便），加入到1.5 ml离心管中，旋涡振荡直至粪便完全分散开来。12000 rpm 离心1分钟，取200 µl顶部上清液进行病毒核酸的分离纯化。

1. 在1.5 ml离心管中加入20 µl蛋白酶K贮存液，再加入200 µl 体液样品。

* 如果体液样品少于200 µl，补加生理盐水使体液样品终体积为200 µl。

* 不要将蛋白酶K直接加入到Buffer VL中。

2. 加入200 µl 含Carrier RNA 的Buffer VL，旋涡振荡约15秒混匀。

3. 将离心管置于56°C水浴10分钟。

4. 加入320 µl无水乙醇，温和地翻转4~6次混合均匀。

* 为避免打开管盖时样品间的交叉污染，开盖前可低速离心数秒，使管盖上的溶液沉降到管底。

5. 吸取步骤4中的溶液加入到核酸纯化柱中（核酸纯化柱置于2ml离心管中），盖上管盖，12000 rpm 离心30秒。

* 注意不要将溶液沾到纯化柱管口的边缘上，以免后续的洗涤步骤不能洗净纯化柱。

6. 弃2ml 离心管中的滤液，将核酸纯化柱置回到2ml 离心管中，在核酸纯化柱中加入700 µl Buffer WBR, 盖上管盖，12000 rpm 离心30秒。

* 滤液无需彻底弃尽，如果要避免粘附在离心管管口的滤液对离心机的污染，可将2ml 离心管在纸巾上倒扣拍击一次。

* 确认在Buffer WBR中已经加入无水乙醇。

7. 弃2ml 离心管中的滤液，将核酸纯化柱置回到2ml 离心管中，14000 rpm 离心1分钟。

* 如果离心机的离心速度达不到14000 rpm，则用最高速离心2分钟。

* 请勿省略该步骤，否则可能因所纯化的核酸中混有乙醇而影响后续的PCR效果。

8. 弃2ml 离心管，将核酸纯化柱置于一个洁净的1.5 ml 离心管中，在纯化柱的膜中央加入50 µl 56℃预热的Buffer TE，盖上管盖，室温静置1分钟，12000 rpm 离心30秒。

* 如果离心机没有防泄漏的盖子，请将离心条件改为8000 rpm 离心1分钟，以免管盖脱落而损伤离心机。

9. 弃纯化柱，将病毒核酸储存于-20℃备用。